附件：

沧州市人民医院

温湿度监测系统技术参数要求

一、总体要求

根据《临床输血技术规范》及国家相关标准，全血、红细胞的储藏温度应当控制在2-6℃，血小板的储藏温度应当控制在20-24℃。储血保管人员应当做好血液储藏温度的24小时监测记录，储血环境应当符合卫生标准和要求-。

系统应满足周末及节假日无人值守期间的自动监测需求，冰箱温度异常时能通过多种报警方式及时通知相关人员到现场查看，防止因长时间超温造成试剂和血液制品的损失。

系统功能应符合ISO 985系列规范及血液储存相关标准要求，具备温度连续监测、声光报警、短信报警，语音报警、历史数据查询、报警处理记录、温度在控巡检等完整功能-。

温度监测系统应在规定时间内保证温度可控，监测数据应真实、准确、完整、不可篡改-。温度探头应每年进行一次校准。

温度监测系统需由硬件设备和软件平台共同构成。硬件包括：温湿度传感器、无线监测仪等硬件组成。

二、法规依据

系统设计、实施及验收应遵循以下法律法规及标准：

| 序号 | 法规/标准名称 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《临床输血技术规范》 | 血液储存温度2-6℃（全血/红细胞）、20-24℃（血小板），24小时监测记录- |
| 2 | 《中华人民共和国献血法》 | 血液储存全过程质量管理- |
| 3 | 《血站质量管理规范》 | 血液储存温度监控与记录- |
| 4 | 《血液制品》GMP附录 | 贮存、运输温度监控与记录，温度偏差处理规程 |
| 5 | GB/T 35145-2017《冷链温度记录仪》 | 硬件设备技术要求 |
| 6 | ISO 985系列 | 温度监测与报警系统规范- |

三、硬件设备技术参数

（一）温湿度传感器设备

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 监测点位数量 | 根据医院冰箱数量配置（最终确定为19个点位） |
| 采样周期 | 1分钟~24小时（可调，默认1分钟） |
| 温度采集范围 | -200℃至+80℃ |
| 采集器工作温度 | -40℃至+60℃ |
| 测量精度 | 温度±0.5℃，湿度±5% |
| 分辨率 | 0.1 |
| 信号传输方式 | 无线射频传输 |
| 传输距离 | 不低于2000米（视距） |
| 供电方式 | 锂亚电池，可更换 |
| 续航时间 | 不低于2年 |
| 显示内容 | 实时显示温度、电池电量、信号强度，是否预警等关键信息 |
| 防护等级 | 不低于IP65 |

- 无线监测仪

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 监测点位数量 | 根据医院冰箱数量配置（最终确定为19个点位） |
| 本地储存 | 20000组 |
| 网络功能 | 内置4g网络 |
| 工作温度 | -40℃至+60℃ |
| 绑定温度探头数 | 绑定节点数不大于10个。 |
| 分辨率 | 0.1 |
| 信号传输方式 | 无线射频传输 |
| 供电方式 | 5V(2A) USB直流供电:内置3500mAH备用锂电池 |
| 续航时间 | 不低于2年 |
| 显示内容 | 实时显示温度、电池电量、信号强度，是否预警等关键信息 |
| 防护等级 | 不低于IP65- |

四、软件系统功能要求

（一）平台基础功能

| 功能模块 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 实时监控 | 支持通过PC、手机APP、平板电脑、微信小程序等多终端访问，实时查看各监测点温湿度数据。 |
| 数据采集 | 无线射频传感器实时采集数据至服务器。 |
| 数据存储 | 所有监测数据集中存储，真实、准确、完整、不可篡改。 |
| 数据展示 | 实时温度曲线显示、历史数据图表展示。 |
| 历史查询 | 支持多样化的数据查询和报表导出功能。 |

（二）报警管理功能

| 功能模块 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 报警方式 | 支持电话报警、短信报警、微信报警、现场声光报警。 |
| 阈值设置 | 支持自定义温度/湿度上下限报警阈值。 |
| 报警分级 | 支持多级报警策略（预警、报警、紧急报警）。 |
| 报警处理 | 报警记录查询与处理，事件可追溯、责任人清晰。 |
| 断网断电 | 支持断网断电监测及报警。 |
| 7×24小时值守 | 支持大屏监控软件，实现全部监测点大范围无缝监测预警管理。 |

（三）数据报表功能

| 功能模块 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 报表生成 | 支持历史数据查询、报表导出、定时生成。 |
| 审计报告 | 可快速提供审计所需完整报告。 |
| 合规性 | 数据符合GSP/GMP及医疗器械冷链管理指南规范。 |
| 数据备份 | 定期进行数据备份。 |

五、服务与售后支持

| 服务项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 系统集成 | 根据用户要求定制个性化方案，安装调试设备并建立基础数据库。 |
| 使用培训 | 系统应用软件（含手机APP）使用培训。 |
| 定期巡检 | 每月巡检、提供季度运行分析报告、设施设备更新及选型建议。 |
| 设备维护 | 厂家负责对系统配置的各类软件、硬件设备进行定期维护。 |
| 软件升级 | 软件免费个性化定制开发并升级。 |
| 硬件维修 | 硬件免费维修（签合同后免1年）。 |
| 通信费用 | 免费提供平台所产生的短信费用、网络流量费用、电话报警费用。 |
| 计量校准 | 每年提供监测设备的计量校准服务。 |
| 应急响应 | 7×24小时值守中心对超标预警进行处理。 |
| 监管支持 | 监管部门专项检查时的技术支持。 |
| 资质要求 | 系统方具备ISO-9001资质，配合多家医院完成iso15189评审。并在有效期内。 |
| 软件著作权 | 所设计的软件提供软著证明文件。 |

六、设备清单汇总

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度探头设备 | 19套 | （病理科10个监测点，检验科9个监测点） |
| 2 | 监测显示设备 | 2套 | （病理科1个，检验科1个） |
| 3 | 软件系统平台 | 1套 | 含PC端、APP端、微信小程序 |
| 4 | 大屏监控系统 | 1套 | 7×24小时值守中心使用 |